| 序号 | 设备 名称 | 购置数量 | 主要性能、指标参数 | 拟采购来源 | 详细实验用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 划膜喷金一体机 | 1 | - 可储存程序数：15 - 最长划线长度:40 cm - 划液量:0.1-15 μl/cm - .操作范围:80 x 400 mm - 喷金注射器容量：1000 μl - 喷量误差：±0.1% - 喷量精度：0.01 μl - 定位精度：±0.1 mm - .平台移动速度：10-100 mm/s（可调） - .最小划线间距:2 mm - 划膜注射器容量：250 μl - 喷金量：0.1-30 μl/cm - 独特的划膜头设计, 划线部分为进口PEEK管, 适合在NC上划线线条均匀, 易操作, 溶液浪费少。 - 为保证产品质量及提供完善的售后服务，提供厂家或总代理商针对本项目的供货说明书。 | 国产 | 用于胶体金试纸条的喷金以及划膜； |
| 2 | 切条机 | 1 | 1.电源：220V/50Hz/2200W 2.重量：20 kg 3.进料宽度：≤98 mm 4.进料长度：不限 5.切割宽度：1-10 mm 6.切割宽度设定位数：0.01 mm 7.切割精度：±0.05 mm 8.切割速度：0-450次/分钟 10.配备使用Beebio安装防护包。 | 国产 | 把片材材料快速切割成指定宽度试剂条； |
| 3 | 恒温恒湿箱 | 1 | 1.控温范围：-10-75℃ 2.控湿范围：35~95%RH 3.温度波动度：高温±0.5℃；低温±0.5℃/±2℃(可定制±1℃)。 4.均匀度：≤±2℃ 5.温湿度调控方式：平衡调温调湿方式； 6.传感器：温度：Pt100铂电阻/湿度：电子式湿度传感器； 7.湿度波偏差：≤±3%RH。 | 国产 | 传感器以及诊断试剂的制备； |
| 4 | 恒温超声波清洗机 | 1 | 1.超声清洗功率:200W 2.清洗槽容量:13L 3.温控范围：常温-80℃ 4.仪器超声功率可调10-100% 5.“V型”系列清洗机密封性好，并具有隔音、隔热效果 6.工作时间可调：1-20min | 国产 | 材料的超声分散、精密器件清洗； |
| 5 | 激光刻蚀系统 | 1 | 1.用途：用于微纳通道、微流芯片、微米结构表面的加工和制备、微细模型等制作，多种材料高精度的刻蚀和切割。 2.使用环境： 2.1湿度：室内湿度<70%（无冷凝水） 2.2温度： 15℃～30℃ 3.主要性能指标： 3.1最大工件尺寸：不小于650 x 350。 3.2光源：可调谐气冷激光源；功率不低于30W；控制：激光功率0至100%范围内连续可调，可升级双光源可调谐激光器，超快速双激光配置工具； 3.3精度：不低于0.025mm 3.4速度控制:速度0至100%范围内连续可调 3.5激光最小光斑直直径： 25µm。激光镜配标准光镜组件, 配备瞄准仪系统和高功率密度光学激光头，具备在有机材料制作光洁细微通道； 3.6 Z轴移动:自动 3.7传输连接:USB2.0及以上。 3.8配备3种加工平台：带传感器的标准刻蚀台、PIN工作台、电动有机物专用升降台:带传感器装置的电动有机物专用升降台，便于排气，具备手动或自动控制升降，方便操作。 3.9系统功能：系统盖板为防火防辐射夹层安全玻璃；LCD 液晶显示屏显示当前的文件名、激光功率、刻蚀速度、PPI 和运行时间以及XYZ轴维纳加工参数，可直接在LCD屏上进行选择操作控制。 3.10操作系统兼容性：需要专用的 PC 来操作。 兼容 Windows XP/Vista/7 /10、32/64 位以上系统。 3.11操作软件: 智能操作软件，具备加工材料数据库参数2000种以上，能显示样品加工剩余时间，具有故障诊断界面，出现故障可自动检测，然后进行排除，可在线终身免费升级。具备直接文件导入功能。 3.12打印机式驱动: 兼容各种图形软件，如CorelDraw, Illustrator，AutoCAD, Adobe PhotoShop, Microsoft office等等。 3.13电脑控制式吹气系统：包括电脑控制式同轴气流控制装置和电脑控制式吹气系统，配合激光功率，自动控制气流大小；提供干净气源，吹气保护激光头及加工材料面的清洁，可选的惰性气体保护装置。 3.14.安全性：防火过温保护报警装置，设备工作温度超45度将报警，并停止激光工作； 多重自动聚焦模式；高精度数字监视器；多语言支持；永久密封的轴承；比例脉冲控制，可升级摄像头定位装置。 | 进口 | 可用于非金属上的打标、雕刻、切割及成像（如传感电极切割、微流控芯片通道雕刻）以及所有材质的打标成像； |
| 6 | 材料试验机 | 1 | 1.结构：预紧无间隙滚珠丝杠和导柱的台式机架，为保证加载线性，导柱必须通过线性轴承穿过移动横梁，可提供实物照片或图纸证明材料。 2.试验速度：在0.05-1016 mm/min范围内，全程速度精度优于设定值的±0.2%。 3.5 kN传感器：线性精度±0.25%精度（量程的0.5%~100%范围内）：精度：25 N~5 kN，±0.5%。 4. 100 N传感器：线性精度±0.25%精度（量程的0.5%~100%范围内）：精度：0.5 N~100 N，±0.5%。 5. 控制器每通道采集频率不低于1000 Hz。 6. 允许长时间连续作业，可进行至少连续200小时蠕变试验，位置分辨率小于20 nm。 7. 软件语言可切换，默认中文界面, 可选用简体中文、英文、德语、日语、意大利语等操作语言，能进行材料的拉伸、压缩，弯曲，剥离、蠕变等性能试验。 8. 软件具有多重权限管理功能，为操作员、测试经理、管理员分配不同的管理权限，也可为不同的Windows用户分配权限，还可以为不同的局域网用户组分配权限，保证数据安全。 9. 软件具有循环和至少20个步骤的控制功能，每一个步骤都能以绝对斜线、相对斜线、保持、循环、自动归零等方式设置试验动作，并能以变量事件、测量事件、数字输入事件、断裂检测器事件、计算事件等至少5个触发下一步骤的事件条件。可提供设备操作软件截图证明。 10. 附件： 塑料拉伸夹具1套，最大载荷5 kN，带0-7 mm片材夹面； 塑料弯曲夹具1套，最大载荷5 kN，含10 mm弯头和直辊。 弹性体拉伸夹具1套，配套锯齿夹面1套4片。 压缩夹具1套。 引伸计1支，标距：25/50 mm可调，变形量±5 mm，精度：1 µm或示值的±0.5%，满足ISO 527对塑料模量测试的精度要求。 11.需具备以下安全功能： 操作流程互锁：系统设置为至少三个操作模式：待机–设置–运行，各个模式通过互锁按键切换，避免横梁意外动作。每个模式下只能在规定的权限下动作，避免误操作造成人员受伤和仪器损坏。验收时现场验证。 碰撞保护：任何载荷传感器都允许在600 mm/min速度下刚性碰撞而不损坏传感器和机架，提供设置模式下最高级安全模式。 12. 设备制造商的检定实验室需获得国际认可的ISO 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》授权的校准资质（提供可查询的资质证书编号和复印件证明） 13. 其它：设备要求为成熟稳定的产品，不接受定制、仿制的硬件产品或盗版、破解的软件产品。 | 进口 | 用于材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、穿刺、摩擦、剪切等测试，以满足材料研发的力学需求。 |
| 7 | 蛋白电泳转印系统 | 1 | 1、电源要求：稳压/稳流控制； 1.1、4组输出（可同时连接四个电泳槽）； 1.2、输出定时/计时控制；自动无负载输出保护；自动过载和短路保护； 1.3、自动记忆工作状态；3位数显，1位状态显示； 1.4、可层叠防滑动机箱； 1.5、电压：5~600 V，递增：1V；电流：3~800 mA，递增：1mA；定时：0~999 分，递增：1分钟。 2、垂直电泳槽、转膜槽要求： 2.1、槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2.2、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 2.3、玻璃板与垫条采用一体化的设计，确保了垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。 2.4、多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75/1.0/1.5mm）可供选择，满足不同上样量的需要。 2.5、专用制胶架，开启式转移胶架；专用电极架，提高实验效率。 2.6、同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶，可同时转印四块8.3×7.3cm胶。 2.7、科学的加样孔指示功能，方便加样。 2.8、专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程中起降温作用。 2.9、转印时间为15~60min，也可选择低电压过夜。 2.10、微型垂直电泳槽配套使用，配转印工具1盒。 - 能够配套实验室现有扫膜系统使用； | 国产 | 用于蛋白凝胶电泳，配合WB等实验 |
| 8 | 二氧化碳培养箱 | 1 | - 有效容积：165L； - 温控范围：+5至50℃（环境温度：5~35℃）； - 温度均匀性：±0.25℃； - 二氧化碳控制范围：0%~20%； - CO2传感器：红外陶瓷传感器，采用双波长测量，可进行连续自动零校准； - 气流：内门关闭，平缓，连续的垂直送风； - 箱内湿度：自然蒸发，95%±5%，带增湿盘； - 温度和CO2控制：PID控制，分辨率为0.1℃，0.1%； - 加热方式：外加直接加热气套式调节系统（DHA）； - 内部材料：铜合金不锈钢，结合了铜的抗菌和不锈钢的耐腐蚀，实现了高抗菌效果；内箱隔板架一体化设计，配件减少80%，更易清洁维护。 - 铜合金不锈钢搁板：4个，每个搁板的最大负荷为7kg； - 配置：主机、SafeCell杀菌紫外灯、搁板4个。 - 报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门和紫外灯状态报警等，并可以接远程报警，对仪器进行远程网络控制，还具有独立的过温保护装置。 - 空气过滤器：HEPA过滤器，0.3微米，效率≥99.97 %，过滤杂质和污染物。 - 隔板：标准为4个(最多10个)，外部尺寸：475(W) x 450(D)x 12(H)mm， 每个搁板的最大负荷为7kg。 | 进口 | 用于细胞、组织培养 |
| 9 | 活细胞荧光动态智能检测系统 | 1 | 1. 主要技术指标 1.1一体化，全密封机身。防潮，防尘，机身无目镜，无任何机械按钮，所有操作通过Windows平板或电脑完成； 1.2工作条件：100-240伏，3A，15W，50/60赫兹； 1.3全机身可以放置于CO2培养箱中，一边培养细胞一边拍摄，拍摄时长无上限； 1.4长度≤170mm；宽度≤150mm；高度≤140 mm 1.5重量：≤1.5 kg 1.6温度/湿度：可在温度5-40℃，湿度20-95％下正常工作； 1.7成像系统：具备明场相差成像和绿色、红色荧光成像，电动观察方式切换，可自动叠加明场和荧光图像； 1.8相机：优于6MP CMOS； 1.9放大倍数：10×固定物镜放大，数码变焦至20×； 1.10可设置5min至12小时不等的时间间隔自动拍照，自动合成延时视频，自动更新最新图像，可实时查看，无需等待实验结束； 1.11输出格式：JPG, XLSX, MP4； 1.12图像存储：2072 x 2072 像素； 1.13视野范围：大于1.4 x 1.4 mm； 1.14培养容器：兼容多孔板，培养皿，培养瓶、微流控芯片、载玻片，不需要专用耗材； 1.15数据可存放在本地/云端服务器内，储存空间无上限，无需额外准备硬盘储存。 1.16可监测培养箱中的温度情况，提供培养过程中随时间变化的温度曲线，可设定温度阈值，超出设定的范围会发送邮件到指定邮箱报警。 1.17算法和功能：具备汇合度分析、划痕分析的自动计算功能，具备细胞生长延时视频生成。 1.18配备智能控制系统，安装防护包。 | 进口 | 用于活细胞动态监测 |