| 序号 | 设备 名称 | 购置数量 | 主要性能、指标参数 | 拟采购来源 | 详细实验用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱串联三重四级杆质谱仪 | 1 | 1.主要技术要求：三重四极杆气质联用仪，与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、兽药、违禁添加物，化学污染物等残留物的准确定量分析，并具有自动的定性确认功能。 2. 气相色谱仪 （1）主机 ① 电子流量控制（EPC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装 8 个 EPC 模块，可控制多达 19 个 EPC 通道（提供官方指标链接网址）； ② 压力最小设定值和控制精度：≤0.001psi； ③ 大气压力传感器补偿高度或环境变化； ④ 具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流； ⑤ 保留时间重现性 ≤ 0.008% 或 ≤ 0.0008 分钟； ⑥ 峰面积重现性≤ 0.5% RSD； ⑦仪器主机面板上有不少于4个USB接口，可以识别和记录色谱柱信息，须提供官方发布文件证明。 ⑧ 主机触摸彩屏 1）主机必须有液晶彩色触摸屏； 2）触摸彩屏具有远程顾问的串行接口，使用触摸屏和浏览器界面可轻松访问维护和服务模式，可从本地用户界面、浏览器界面或网络化数据系统完成设定值和自动化控制。可从本地用户界面或浏览器界面启动时间编程，以启动事件（开/关、方法启动等）, 所有 GC 和 ALS 设定值均显示在触摸屏、浏览器界面或数据系统中，情境相关的在线帮助； 3）自动液体进样被全面集成到主机控制中,可主动进行各部位气路泄露自动测试,自动（无人工）泄漏检测； 4）故障出现后，系统自动提示故障排除方案，并弹出向导指引硬件排查，新用户在该向导指引下可达到专家排查水平，提供触摸屏截图证明； 5）可监控空白样品基线波动情况，在出现空白异常时可提醒是否间断序列，防止珍贵样品受干扰而无法重测，提供触摸屏截图证明； 6）更换称管等耗材时，系统会自动进行进样口降温、压力关闭等操作，待更换完称管后，可自动升温、开启压力，提供触摸屏截图证明； 7）除质谱外，气相色谱部分还可以同时安装3个非即插式检测器，同时采集信号，无需拆卸。 （2）柱箱 ① 操作温度：室温以上4˚C-450˚C； ② 降温速率：从450˚C降至50˚C≤250秒； ③ 温度稳定性：≤0.01˚C/1˚C环境变化； ④标配大容量的柱温箱，内部容量体积不小于13.8L （3）分流/不分流毛细管进样口 ① 最大分流比：≥ 12000：1；需提供厂家盖章的技术文件佐证。 ② 流路最大压力值：≥148psi； ③ 流量设定范围：0-200 ml/分钟N2，0-1250ml/分钟H2； ④ 电子气路控制，电子参数设定压力、流速、线速度和分流比； ⑤ 扳转式进样口：无需扳手即可维护隔垫和衬管； ⑥分流/不分流进样口使用隔垫的直径尺寸≥10mm，需提供实物图片证明； （4）液体自动进样器 ① 样品瓶位数：≥165位2ml液体自动进样器，不包含废液瓶，洗针瓶； ② 液体进样量范围： 0.1 μL-40 μL； ③ 进样精度：RSD≤0.5% ④ 进样速度：100ms； ⑤ 具有重叠进样功能，即上一个样品开始运行后，下一个样品即可准备好进样； ⑥ 进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 ⑦ 自带加热摇匀等功能（提供官方说明作为证明材料） 3．质谱部分 （1）质量分析器：串联双曲面四极杆设计，非金属钼四极杆，可温控，非预四极杆加热； （2）采用线性加速高压六极杆碰撞池装置设计； （3）质量数范围：10-1000 m/z； （4）分辨率：0.4-4amu，可调（或优于此范围）； （5）仪器灵敏度指标 (为仪器安装指标)：10fg OFN 连续8次进样、1ul进样量，峰面积精度在9 9%置信水平下， IDL≤4.0 fg；； （6）MRM扫描速率：≥800个MRM/秒；最小SRM扫描时间：0.8ms （7）离子源：配置EI源各一套，独立控温，最高温度可到350˚C； （8）质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，非金属钼四极杆，能独立温控。提供实物照片佐证； （9）四极杆最高温度：≥180˚C； （10）检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰； （11）离子化能量≥280eV，提供证明文件加盖厂家公章； （12）灯丝电流0-300uA； （13）气质接口最高温度: ≥ 380˚C。 4.真空系统 (1)分子涡轮泵抽速≥320L/sec； (2)标准配备真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。 5.软件要求: (1)气相色谱、质谱和质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现。 (2)软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件。 （3）谱库：NIST 谱库和化学结构式库（不少于30万张）； （4）具有保留时间锁定功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现； （5）具有手动谐/自动调谐（EI可自动调谐，BFB和DFTPP 可自动谐），数据采集，数据检索，分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能； （6）仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录； （7）电子方法：可以实现同一品牌不同仪器（甚至不同型号）之间的方法自动转移，可从网上直接下载方法并立即使用； (8)具有AutoSIM功能，可以自动对离子分组，进行选择离子扫描。 (9)质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。 （10）仪器包含保留时间锁定的国标两针进样分析《食品安全国家标准植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法》中农残的电子方法，含保留时间锁定的一针进样分析该标准中农残的电子方法。 6．吹扫捕集浓缩仪 6.1至少80位样品瓶托盘。 6.2水样及内标处理：样品注射器以1ml为单位增量，取样范围1ml到25ml,取样精度<1%RSD； 6.3气路控制 6.3.1电子质量流量计精准控制流速在5-500ml/min 6.3.2电子压力监控记录每个样品在吹扫和烘培时的压力 6.3.3气体供应为高纯氦气或高纯氮气，进口压力为65-100psig 6.4内标注入系统 6.4.1注入系统有内标位，采用分流阀上配置的2通配置阀控制注入容量 6.4.2容量：1，2，5，10，20ul的增量 6.4.3精密度<10%RSD 6.4.4精确度1ul±0.1ul 6.4.5内标消耗量1ul的注入量可用1ul 6.4.6内标容器，配置15ml的内标容器，防紫外涂层保证样标稳定性，内标容器完全密封的保证标准浓度的恒定。 6.5检测液体样品 6.5.1可选配5ml或25ml带滤器或不带滤器的U型吹扫管 6.5.2水样可按如下比例设置自动稀释1:100，1:50，1:25，1:10，1:5，1:2 6.5.3系统可自动从纯水池抽取纯水添加标样后做空白样，全部的进样位可用于放置样品。 6.5.4吹扫捕集循环时间不超过20min 6.6检测固体样品（一般土壤样品或者固体废物）： 6.6.1 三通道取样针，允许将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶 6.6.2样品瓶加热温度40℃-100℃ 6.6.3土壤样品可在3级可调速度下震荡混合均匀。 6.7检测高浓度固体样品（高浓度土壤样品或者固体废物） 6.7.1具有自动添加甲醇溶剂萃取系统 6.7.2可编程自动稀释萃取液 6.8仪器具有RS-232接口和USB接口可选。 6.9可针对任意样品自由设置方法，任何样品位最多可加入3个内标。 6.10系统可记录并保存所有样品、流程和方法信息的历史。 6.11整个系统的样品通路自动检漏。内置有诊断系统，一旦发现漏气，系统会自动对下属3个系统进行检漏。 6.12系统内置测试横式，可对整个仪器的电子机械部分进行检测，包含：阀，加热器，样品瓶处理系统，液体传输系统，出入和输出。 6.13所有阀、样品瓶处理部件、注射驱动部件等都可独立控制，检修方便。 6.14.数据处理系统 6.14.1 整套系统之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 6.14.2 软件：Windows 10专业版操作系统，原厂工作站软件，具备数据采集、功能。作站软件符合GLP 规范，符合cGMP 标准。 7．智能快速进样系统： 7.1 包含一个六通或更高配置的切换阀，可实现定量环与不连续进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷； 7.2 该系统可通过定量环进样把单个样品进样量控制在1mL以下，减少样品消耗量，可方便的通过样品采集时间精计算所需进样量及定量环长度； 7.3 包含一个用于快速样品提升的活塞泵，实现定量环快速充样，充样时间≤15秒且作为现场验收标准，提高样品分析速度与分析效率（提供充样时间设置截图）； 8.配置： 1. GC-MS/MS质谱主机(独立EI源) 数量1； 2. 气相色谱主机（含中点反吹） 数量1； 3. 分流/不分流进样口(含电子流量控制) 数量1； 4. 质谱接口 数量1； 5. 样品位超过15位液体自动进样器 数量1； 6. 样品位超过150位液体自动进样盘 数量1； 7. 安装工具包 数量1； 8. 自动吹扫捕集浓缩仪 数量1； 9. 智能快速进样系统 数量1； 10. 用于CFT气路切换的PSD模块 数量1； 11.NIST谱库（最新版本，含保留指数数据库） 数量1； 12.耗材：机械泵油 2L；进样隔垫50片；毛细柱端石墨密封垫 10个；质谱端石墨密封垫 10个；毛细管色谱柱1根，毛细柱端柱螺帽10个；质谱端柱螺帽 10个；氦气过滤器 1个,灯丝2根，O形密封圈10个，分流/不分流去活衬管 20根。 13.数据处理系统1套，图文输出设备1套。 9．售后服务： 1 本设备所有配置中，除电脑打印机外，所有产品需由同一厂家提供售后服务，以免出现问题互相推诿。 2 免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试。 3安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。 4 气相色谱-质谱联用仪厂商需提供免费服务热线，并每周7天，每天8小时有人在线提供服务。 5维修响应时间一般情况≤2小时，到现场时间72小时。 6培训：提供现场安装培训服务，至少教会2名以上用户人员熟练掌握仪器操作及维护保养; 7提供2人次到厂家培训中心培训，时间不得少于4天，差旅费用由差旅、食宿、培训资料等费用由厂家负责。 | 进口 | 农残高通量痕量筛查和检测、食品成分分析、特殊项目痕量检测，农残、环境污染物、个别兽残等常规检测 |
| 2 | 高效液相色谱仪 | 2 | 1 四元梯度泵 1.1 串联式双柱塞往复泵，流量准确度<1%，非皮带传动 1.2 流量范围：0.001ml/min-10.0ml/min，递增率0.001ml/min 1.3 流量精度：≤0.07%RSD 1.4 泵冲程范围：20 uL-80 uL，无级可调 1.5 压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，≤2% 1.6 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择 1.7 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1% 1.8 混合精度：≤ 0.20%RSD 2 智能化温控柱箱 2.1 柱温范围：室温以上5-80˚C 2.2 温度稳定性：± 0.15˚C，温度准确度：±0.8°C 2.3 柱容量：30cm柱2根 3 在线脱气机 3.1 流速：10ml/min每个流路，四个独立通道 4 自动进样器 4.1 样品容量（2mL样品瓶）：≥130位 4.2 进样范围：0.1-100L, 多次进样模式可达1800L 4.3 进样精度（计量泵进样）：< 0.25% RSD 5～100mL, < 1% RSD 1～5mL 4.4 进样器耐压≥580bar。 4.5 控制功能：支持自动柱前衍生，非三明治进样，自动洗针功能 4.6 交叉污染≤0.004% 5 二极管阵列检测器 5.1灯源：氘灯+钨灯均支持 5.2二极管对数：≥1024对 5.3短期噪声（254 和 750 nm 条件下）：0.7*10-5AU, 254 nm 5.4波长范围：190-920 nm 5.5二极管宽度：≤1 nm 5.6波长校正：内置氧化钬全范围自动波长校准（符合ASTM标准） 5.7狭缝宽度：1，2，4，8，16nm，可调 5.8二极管数据采集频率：≥120Hz 6 荧光检测器 6.1 Ex=350nm，Em=397nm，暗值450nm测试下灵敏度：拉曼 (H2O) ≥ 3000 6.2 光源：氙灯，寿命4000h 6.3光源功率：常规模式20W，节能模式5W， 6.4 最大脉冲频率：≥280Hz， 6.5 最大数据采集速率：≥74Hz， 6.6 激发单色器范围： 200nm - 1200nm 6.7 发射单色器范围： 200nm - 1200nm 7售后服务与培训： 7.1 免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试。 7.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。 7.3 维修响应时间≤24小时，到现场时间72小时。 7.4 提供2人次到厂家培训中心培训，时间不得少于4天，差旅费用由差旅、食宿、培训资料等费用由厂家负责。 7.5 非常完善的售后服务体系，提供售后服务通过ISO9001认证的文件复印件并加盖厂商公章。 7.6 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。 8每套的配置要求： 四元梯度泵 1套；液相维护工具 1套；真空脱气机 1套；可编程自动进样器1套；智能柱温箱 1套；二极管阵列检测器 1套；流通池1个；荧光检测器 1个；柱后光衍生器1个；液相色谱三维光谱软件1套；样品瓶及盖 500只；连接接头 10个；清洗密封垫片2个；柱塞杆密封垫6个；进样针座组件2个，不锈钢毛细管2个，不锈钢接头1个；C18色谱柱3根；数据处理系统1套，图文输出设备1套。 | 进口 | 用于有机化合物的定量定性分析 |
| 3 | 超高压液相色谱仪 | 1 | 2.技术指标： 1. 硬件： （1）高压混合二元梯度泵，标配4路溶剂选择阀。 ① 自动连续可变冲程，设置范围：20~100μL，提供软件截图佐证，加盖厂家公章； ② 流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min（验收指标，并提供证明文件，加盖厂家公章）； ③ 流量精度：≤0.070 %RSD； ④ 最大耐压：≥ 1300 bar； ⑤当流速到5ml/min时耐压：≥800 bar； ⑥ 延迟体积：≤45ul（包含混合器）； ⑦ 梯度洗脱：0 – 100 %； ⑧ 混合精度：< 0.18 %RSD； ⑨ 含真空在线脱气装置； ⑩ 连续可变冲程20-100ul（提供软件截图证明，加盖厂家公章）； ⑪ 标配喷射流混合器，梯度组成范围1%-99%，（提供官方印刷版证明文件，加盖厂家公章）。 （2）自动进样器 ① 最大样品容量（2 mL样品瓶）：≥360位； ② 进样范围：0.1 – 20 μL，多次进样模式可达1200μL（提供官方印刷版证明文件，加盖厂家公章）； ③ 进样精度：< 0.15 % RSD； ④ 支持控制功能：自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率。 ⑤ 交叉污染度：< 0.003% ⑥ 进样器最大耐压：≥ 1300 bar； （3）智能化温控柱箱 ① 柱温范围： 4C – 105 C，可制冷；提供软件截图并加盖厂家公章； ② 温度稳定性： 0.03 ℃； ③ 温度准确度： 0.5 ℃； ④ 柱容量：同时放置10 cm柱8根或30cm柱三根以上， 3．售后服务与培训： 3.1免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试。 3.2安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。 3.3维修响应时间≤24小时，到现场时间72小时。 3.4提供2人次到厂家培训中心培训，时间不得少于4天，差旅费用由差旅、食宿、培训资料等费用由厂家负责。 3.5非常完善的售后服务体系，提供售后服务通过ISO9001认证的文件。 3.6全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。 4．配置要求： 高压二元梯度泵 1套；真空脱气机 1套；可编程自动进样器；智能柱温箱 1套；两位六通阀1个；两通1个，C18色谱柱3根；样品瓶及盖500个，样品瓶架10个；泵密封垫6个；冲洗密封垫2个；针座组件2个；在线过滤器1包；数据处理系统1套，图文输出设备1套； | 进口 | 农残、兽药残留、环境污染物、食品添加剂、非法添加剂等检测 |
| 4 | 三重四极杆型气相色谱质谱联用仪 | 1 | 一、技术要求： 1 气相色谱仪部分 1.1. 柱温箱 1.1.1. 操作温度范围：室温以上2℃～450℃ 1.1.2. 标配柱箱最高升温速率： ±250℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加 1.1.3. 程序升温的阶数：32阶33平台 1.1.4. 温度设定精度：0.1℃ 1.1.5. 控温准确性：0.01℃ 1.1.6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 1.1.7. 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s） 1.1.8. 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供厂家证明文件，并作为现场验收项目。 1.2. 流路系统 1.2.1. 支持双柱双流路系统 1.2.2. 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 1.2.3. 具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.2.4. 具有恒线速度控制功能，须提供厂家证明文件，并作为现场验收项目。 1.3. 分流/不分流毛细管进样口 1.3.1. 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定 1.3.2. 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能 1.3.3. 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提厂家证明文件并作为现场验收标准。 1.3.4. 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。须提供“智能锁”技术的厂家证明文件并作为现场验收标准。 1.3.5. 最高温度：450℃ 1.3.6. 压力设定范围：0 ～ 1035kPa 1.3.7. 升温速率：±250℃/min ，以0.01℃/min增加 1.3.8. 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min 1.3.9. 隔垫吹扫流量设置范围：0 ～ 200ml/min 1.4. 自动进样器单元 1.4.1. 样品位：≥150位样品盘 1.4.2. 进样量范围：0.1~200 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；须提厂家证明文件 1.4.3. 交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) 1.5. 程序升温进样口 1.5.1. 最高温度：450℃ 1.5.2. 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能； 1.5.3. 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能 1.5.4. 可设定升温速率：250℃/min 1.5.5. PTV方式升温程序的阶数：7阶 2 质谱部分 2.1. 基本性能 2.1.1. 必须提供在售同类型质谱的最高端型号，需提供厂商盖章的证明材料。 2.1.2. 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。 2.1.3. 涡轮分子泵抽力≥400L/s，需提供厂商盖章的证明材料。 2.1.4. 质量数范围: 2 ～ 1080 u 2.1.5. 灵敏度： 2.1.5.1. EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 2000（氦气做载气），需提供厂商盖章的证明材料。 2.1.5.2. EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 300（氢气做载气） 2.1.5.3. EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥ 40000 需提供厂商盖章的证明材料。 2.1.6. 分辨率：0.4 ～ 3.0u，可调 2.1.7. 碰撞能：0～60eV，可调 2.1.8. 质量稳定性：±0.1u/48h 2.1.9. 最大扫描速度：20,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，须提供此技术的证明材料，以专利技术为优。 2.1.10. 软件支持显示扫描速度数值，需提供厂商盖章的证明材料，并作为现场验收标准。 2.1.11. 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms 2.1.12. 最小Event time：3ms 2.1.13. 最大Event数：2048 events 2.1.14. 最大MRM速度：888通道/sec 2.1.15. 最大离子监测通道数：16ch/1 event 2.1.16. 一次进样能够设置的通道数不少于32000个。 2.2. 离子源 2.2.1. EI（标配） 2.2.2. 离子化能量：10 ～ 160eV 2.2.3. 离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃ 2.2.4. 灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流） 2.2.5. 双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。需提供厂商盖章的证明材料。 2.2.6. GCMS 接口温度：50 ～ 320℃ 2.2.7. 离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。需提供厂商盖章的证明材料，并作为现场验收项目。 2.2.8. 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。 2.3. 质量分析器 2.3.1. 四级杆材质：以高精度全金属钼四极杆为优，可清洗打磨，有效抗污染。如主四级杆为其他材质不可打磨，则必须配置4套（共16根）四级杆作为备用耗材，并作为现场验收项目。 2.3.2. 预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点，需提供厂商盖章的证明材料。 2.3.3. 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 2.3.4. 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。 2.3.5. Q2采用八极杆超快速碰撞室(UFsweeperTM技术)，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。 2.3.6. 碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。 2.4. 扫描功能 2.4.1. 扫描功能: 全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。 2.4.2. 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息（同时配备专利ASSP功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题），须提供采用“Scan/MRM同时扫描”和“Scan/Product Ion Scan同时扫描”分析样品的应用报告。 2.5. 检测系统 2.5.1. 二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。 2.5.2. 离轴连续打拿电子倍增器 2.5.3. 动态范围：8×106 2.6. 真空系统 2.6.1. 高真空： 400L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。需提供厂商盖章的证明材料。 2.6.2. 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。。 2.6.3. 标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。 3 数据处理系统 3.1. GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝黏贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。 3.2. 数据库中每个化合物包含至少5个MRM通道，需提供厂商盖章的证明材料，并在验收时演示此项目。 3.3. 数据库以加载正构烷烃数据文件，自动计算保留时间，利用国际认可的保留指数方法计算目标成分的当前保留时间，无需任何标准品即可创建仪器方法，投标时必须提供厂商盖章的证明材料。 3.4. 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。须提供设置CE能量范围/间隔的软件截图和MRM自动优化工具优化过程的说明。 3.5. CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。 3.6. 同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。 3.7. 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。投标时必须提供厂商盖章的证明材料，并在验收时现场演示此项目。 二、配置要求： 1.原装进口三重四极杆气相色谱质谱联用仪主机1套 2.工作站软件1套 3.150位液体自动进样器1套 4. 色谱柱（30m×0.25mm×0.25um） 1根 5. 农残分析用PTV程序升温进样口 1个 6.启动工具包、维护工具、安装所需各种管线和配件、接头、溶剂瓶，满足设备运行的附件和维护工具 7.耗材：样品瓶套装200个、泵油5瓶、离子源灯丝5个、超惰性不分离衬管3包、金垫片1包、铝垫片1包、离子源清洗砂布1包、氦气过滤器，衬管，石墨垫，石墨密封垫（进样口端及质谱端），柱螺帽（进样口端及质谱端），柱螺帽（死堵），自动进样针，O型环，隔垫，调谐液 8.数据处理、图文处理设备1套 9.图文输出设备1套 | 进口 | 农残、环境污染物、个别兽残、食品添加剂等检测 |
| 5 | 两虫检测系统 | 1 | 技术参数： 1单通道两虫样品富集前处理装置 1.1 输入电压：220VAC 50Hz，设备功率：≤180W 1.2 设备包含滤膜过滤法和 沉淀法双通道水样浓缩，适合各种浊度的样品；使用沉淀法样品浓缩，无需人员现场值守 1.3 浊度范围：0-100NTU 1.4 滤膜法样品处理量设置范围：0-9999L 1.5 滤膜法泵流量参数：1.2L/min 1.6 设备配有大尺寸触摸屏，内置微孔滤膜过滤法和碳酸钙沉淀法操作指导，引导用户使用 1.7 设备支持样品浊度检测，能引导用户选择合适的方法处理不同类型样品 1.8 使用滤膜法，设备包含备用过滤器，到达设定换膜压力后设备实时提醒并自动切换至备用过滤器，设备有自行设置处理样品体积功能，到达设定阈值后，设备实时提醒并自动停止 1.9 使用滤膜法，丙酮溶解滤膜，无需淘洗，确保回收率 2 两虫专用离心机 2.1 具备水平转子 2.2 具备500mL、50mL、15mL锥底适配器 2.3 离心力能够达到2000g 2.4 不使用刹车档，减速度为零 3 两虫专用振荡器 3.1 无极调速，可达2500rpm 3.2 偏心球轴设计，震动头安装方便 3.3 硅质底座，外型小巧，防震，适合高速工作 4 电子天平 4.1 最大称量：1000g 4.2 可读性：0.1g 4.3 秤盘尺寸：Φ125mm 5 真空抽滤装置 5.1 真空泵尺寸：240*135*235mm 5.2 真空泵真空压力：0.75mpa 5.3 真空泵电压：220V交流电 5.4 溶剂过滤器耐酸碱、耐高温、密闭性好、安装方便、过滤快速 5.5 溶剂过滤器接收瓶容积1000mL，砂芯直径40mm，砂芯孔径10μm 6配置要求： 1：自动浓缩装置 2：离心机（减速度为0）、振荡器、电子天平、真空抽滤装置 3：多位脉冲涡旋振荡器 ①主机和上半部分都是硬质的氧化处理的表面，可以承受大多数的酸液和溶剂；每个涡旋振荡器带有2个盛样盒，1个适合使用12～13 mm直径试管，1个适合使用15～16 mm试管； ②外形尺寸：463 x 177 x 342 (mm)； ③最大承重: 1.8kg，标配2个盛样盒； ④速度可调，转速范围：100-2000rpm，具有脉冲混匀功能； ⑤使用盛样盒的多位脉冲涡旋振荡器可以根据使用的试管的大小更换不同样式的盛样盒；可以适用带塞或不带塞的试管或离心管，可以使用大多数常规的试管架；盛样盒可根据使用的试管的大小调整。 4：往复振荡摇床 参数： ①显示控制方式：LED显示/数字控制； 振荡类型：回转式(顺时针、逆时针、暂停、停止设定)，往复式(可选)； ②控制参数：控制精度(rpm)：±1；振荡频率(rpm)：10～300；振荡幅度(mm)：30(标准)，20， 40可选；定时范围：999hr59min；暂停：最大99min、最小1min； ③规格尺寸：工作平板尺寸(mm)：450x450；外壳尺寸(mm)：510x595x160； ④托板：可以固定不同规格的弹簧夹的托板、已经安装固定弹簧夹的托板 、装有橡皮垫的托板、棒形通用震荡托板（含3个棒）各1个。 5：纯水机 5.1 该系统由去离子水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。由纯化柱、紫外灯、终端过滤器组成。 5.2*产水量：≥1.5 L/min 5.3*超纯水产水水质： 5.3.1 电阻率：18.2 MΩ.cm@25C 5.3.2 总有机碳含量(TOC) ＜ 5 ppb（带UV灯）； 5.3.3 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml 5.3.4 微生物<0.1cfu/ml 5.4系统内置高精度电阻率仪。电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。套筒式同轴、流通式无死角设计，确保电极常数的稳定性及真实性。电导率仪材料为316L不锈钢，有三种电导率显示模式；检测异常时自动报警。中标后可提供原厂可追溯至NIST校验证书。 5.5 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，无需消毒。 5.6大容量双柱一体的超纯水柱，更多交换容量。 5.70.22um过滤器提供细菌挑战性测试证书。 5.8可配置内置C18反向硅胶的超低有机物型过滤器，产水有机物<1ppb。 5.9提供CE UL证书。 6：耗材：包含满足75个以上水样品检测的所需耗材 | 国产 | 生活饮用水两虫检测设备（贾地鞭毛虫、隐孢子虫） |
| 6 | 正置荧光显微镜 | 1 | 1.技术指标： 1显微镜主机部分： 1.1 光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。 1.2 同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。 1.3 具有明场，相差，DIC，荧光观察方式。 明场照明具有主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。 透射光采用高亮度LED长寿命光源，功率10W，大于60000小时使用寿命。 1.4三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节。具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰。 1.5 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。 1.6 6位编码型物镜转换器，可对物镜进行光强管理，不同倍数物镜切换时自动匹配亮度，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。 1.7增强反差型高级荧光物镜 高级平场消色差荧光物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.15； 增强反差型高级荧光相差物镜10×，数值孔径：NA≥0.30; 增强反差型高级荧光相差物镜20×，数值孔径：NA≥0.50; 可用于DIC观察 增强反差型高级荧光相差物镜40×，数值孔径：NA≥0.75；可用于DIC观察 增强反差型高级荧光物镜100x Oil，数值孔径：NA≥1.30；可用于DIC观察 1.8 多功能消色差消球差聚光镜NA≥0.9，支持明场，相差，暗场，DIC观察方式。 1.9显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，节能和延长照明寿命。 1.10机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息。 2荧光系统： 2.1 120W金属卤化物荧光光源，寿命大于2000h，易调节，对样品没有热传导。 2.2 “光陷阱”技术有效消除荧光杂光，使对比度极大程度增强；高效率光片组的应用，有效保护样品； 2.3荧光滤块：蓝，绿，红三色滤块； EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50 荧光滤块（DAPI） EX BP 475/40, BS FT 500, EM BP 530/50荧光滤块（FITC） EX BP 545/25, BS FT 570, EM BP 605/70荧光滤块（CY3） 2.4 6位编码型荧光激发块转盘 3原厂同品牌成像系统： 3.1 显微数码专用彩色制冷型CCD，芯片尺寸≥1英寸，四端口读出； 3.2物理像素：≥600万，像素点大小≥4.54 μm x 4.54 μm 3.3 动态范围≥2500：1 3.4 曝光时间：250μs至60s 3.5 满井电子：15Ke，带有Binning模式1x1到5x5； 3.6 拍摄速度：Binning 1x1≥20幅/秒（2752x2208）； 3.7 光谱范围：400～1000nm ； 3.8 输出噪声：< 6.0 e（13MHz）。暗电流：0.06 e/pixels/s； 4 同品牌软件系统，可兼容IOS系统IPAD及Windows系统电脑： 4.1 景深扩展功能，可实现超景深拍摄 4.2 大图拼接功能，实现超大视野拍摄 4.3 多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加 4.4 视频拍摄功能 4.5 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸 4.6 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等 4.7 可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览 4.8 支持bmp, tif, jpg, gif, png , zvi, lsm, czi, avi等格式。 4.9 可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理。 4.10 对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等 4.11 曝光模式自动、测光、手动可选 4.12 灰度测量值12位动态范围 4.13 可手动或自动白平衡调节 4.14 配备计算机工作站一台 | 进口 | 生活饮用水两虫检测设备（贾地鞭毛虫、隐孢子虫） |
| 7 | 低温摇床培养箱 | 1 | 一、技术指标： 1、可单层桌上或二层叠加落地使用； 2、箱体内部整体防水设计，电子单元嵌入箱体设计，箱体内部可用桶水冲洗，达到彻底清洁及无菌效果； 3、开门方式为横向折叠自然开门，方便实验人员取放样品； 4、托盘材质：阳极氧化电镀处理铝材，避免金属材质产生静电和吸附杂质； 5、 振荡托盘有效尺寸≥420x420mm； 6、最高承载量：≥15.0kg，放置≥4x2000ml； 7、操作面板：防腐蚀触摸按键操作； 8、显示方式：LED； 9、温度控制范围：室温-10-60℃； 10、温度控制显示分辨率：≤0.1℃； 11、温度控制精度： 11.1、温度稳定性：≤±0.1℃； 11.2、温度均匀性：≤±0.2℃； 12、气流循环：≥100m3/h，保证了箱体内部气流稳定性和均匀性； 13、振荡转速：30-550rpm； 14、振幅：≥25mm； 15、振荡转速显示分辨率：≤1rpm； 16、振荡转速控制精度：≤±1%。 二、配置清单： 1、标准型振荡培养箱1台； 2、粘性托盘1个。 | 进口 | 微生物摇床培养 |
| 8 | 低温培养箱 | 4 | 1、有效容积：≥110L； 2、温度范围：0― 100℃，精度0.1℃； 3、微型电脑处理器及模糊逻辑控制系统，机器自带长达9个的实验设置程序，可按照真实时间进行设定； 4、风机在腔体顶部，创新设计螺旋气流的强制对流热循环系统保持腔体的温度均一性； 5、内腔为全304不锈钢，不需工具即可拆卸箱体内搁板，便于清洗； 6、≥3英寸LED显示屏实时显示温度、湿度等信息，采用COG技术的半透射FSTN液晶显示屏，屏幕背景为白色、字母和文字为黑色，具有高对比度，甚至可以在户外阳光照射情况下均可以清楚显示； 7、Class 3级别的恒温控制保护器，可设置安全温湿度范围，具有听觉和视觉报警功能，可配置远程报警装置； 8、箱门设计：两点门锁设计，使用者在手中有样品的时候可轻易打开箱门； 9、RS232接口，可连接电脑或打印机； 10、环独立的可调温度安全装置，欧盟3.1级安全等级，带有可视和声音报警器； | 德国 | 微生物培养 |
| 9 | 过氧化氢发生系统 | 1 | 技术参数： 1，有彩色触摸显示屏，良好的人机交互界面。 2，内嵌式微电脑控制系统，可以达到最低的能耗。 3，不接受过通过加热闪蒸、超声波雾化和外接压缩空气的工作方式，避免腐蚀物体表面和设备。 4，必须是“双向喷头”，扩散更均匀。 5，可更换的消毒液瓶(不允许内置消毒液),避免二次污染，不需要额外的维护保养费用。 6，消毒剂通过单机设备形成干雾，并均匀的渗透到空间的各处，干雾颗粒大小控制在精准一致的水平，减少凝结液体的风险，确保对比较难到达的区域进行渗透和灭菌。 7，配套使用的消毒液的关键成份为"过氧化氢+银离子"，不得含有过氧乙酸或者是乙酸的成份，必须具有"全国消毒产品网上备案信息服务平台"备案且可查询，需提供带“消毒备案网站水印”的检测报告页复印件。 8，可通过手机或平板遥控(控制开关，设置用量等)，过氧化氢消毒设备具有自组网功能。 9，可以通过一个控制终端，控制多台消毒设备，可远程实时查看消毒设备的运行状态，具有异常报警的功能。 10，必须提供<消毒产品生产企业卫生许可证>。 11，消毒时间可以自动记录，可以导出为PDF格式，可以打印。 12，供应商提供全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。 13，不得侵犯任何第三方的知识产权，有自己的专利者优先。 适用于大空间的消毒要求： 14, 雾化喷头可独立拆卸，方便清洗。单机设备体积小巧，设备尺寸不得大于455mmX235mmX255mm，重量不得超过9kg。 适用于传递窗、生物安全柜、隔离器等小空间的灭菌器要求: 15.无需外接电源，内置电池3000mAh。 尺寸不得大于235*145*170mm(长*宽*高)，重量≤2.3kg，不占用腔体有限空间，方便在腔体中移动和消毒及净化环境。 配置清单： 1、 大空间消毒设备一台； 2、 小空间消毒设备一台； 3、 远程控制平板及软件一套； 4、 过氧化氢消毒剂24瓶。 | 国产 | 对实验室进行高效、全面且对实验环境、实验设施友好的空气消毒 |
| 10 | 分机式展示柜 | 1 | 配置 分机式展示柜 1套 技术指标： 1、除雾门，风冷无霜， 2、冷藏区指标： 2.1、冷藏容积:≥5200×800×2200mm， 2.2、温度范围：2至10℃； 3、冷冻容积:≥3000×800×2200mm，温度0至-18℃。 冷藏展示柜 1套 （1）无霜风冷，0-10℃。 （2）有效容积1800L以上。 （3）数显温控、带滑轮。 | 国产 | 流转样品存放 |
| 11 | 硝酸盐自动还原仪 | 1 | 技术条件 1.1 检测量（以亚硝酸钠计） 0～200μg 1.2 检测限（量） ≤1μg 1.3 进样量 0～10mL 1.4 还原时间 ≤10分钟 1.5 重复性 RSD≤1.5％ 1.6还原率 ≥98％ 1.7 自动进样，连续还原 一次可连续对6个样品进行还原 1.8 镉柱 最低液面自动控制，再生简便 1.9 允许环境温度 10～30℃ 1.10允许环境湿度5～80％RH 1.11工作电压 AC 220V±10％ 1.12重量 13.6kg 1.13噪音 ≤50dB 2.主要特点 2.1 泵速可调，流速稳定，程序控制，重现性好； 2.2 镉柱独特，液面自控，还原率高，再生简便； 2.3 自动进样，连续还原（样品杯自动转换），结束工作，警音提示； 2.4 测量范围广、可满足不同领域需求； 2.5 还原效率高，稳定性好：利用该仪器还原样品，还原效率和精密度均达到国标要求，并显著优于手动操作； 2.6 操作方便：自动完成样品还原的全部过程，具备镉柱还原率自动再生功能，并且能实现多个样品（1-6个）一次性自动连续还原； | 国产 | 硝酸根离子的测定 |
| 12 | 测汞仪 | 1 | 技术指标： 1、无需进样模块切换可直接自动测定固体、大体积液体或气体样品；固体液体直接进样，无需任何样品前处理，无需使用任何助燃剂、缓冲溶液。 2、超低的检出限 检出限：≤0.0005ng 3、检测系统：硅-UV光电检测器， 120℃以上的恒温加热型双测量池设计，更利于去除含水量高的样品中水汽的干扰，整个分析系统在高温状态不会发生水汽冷凝，同时高温下利于高浓度汞样品的快速清除,避免汞沉积。(提供软件截图证明) 4、先进的预富集功能，对于超低含量的样品进行多次进样一次解析的自动操作，可以实现40倍以上的富集能力(提供软件截图证明) 5、仪器状态灯光系统，随反应状态不同，仪器logo可变换不同颜色显示 | 进口 | 汞的测定 |
| 13 | 酸纯化仪 | 1 | 技术指标 1、超高效的制酸量：出酸量： 400ml/小时（双管），8小时可制备3L高纯酸。 2、全自动加酸排废液系统：可通过分体控制终端，自动控制向蒸馏瓶内添加待纯化的酸，或排出废液酸、清洗液等，从而防止污染、确保操作人员安全。加酸量可以通过设定加酸时间和体积来实现。 3、温度保护控制：具有热保护开关，缺酸时自动保护 4、冷却方式：循环水冷却确保最高的冷却效率和纯化速度，电磁阀自动开/关 | 进口 | 纯化实验室的各类低级别的试剂（硝酸、盐酸、水等） |
| 14 | 全自动氮吹仪 | 1 | 技术要求 1、 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 2、 批量处理能力：不少于48位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。 3、 浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 4、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm； 5、 电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。 6、 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制。 | 国产 | 农残前处理、兽残前处理、食品添加剂前处理等 |