调研标的物配置清单及主要参数要求：

一）氮吹仪 1套 1.温度调节范围 ：室温+5℃～180℃； 2.温度调节精度 ：±0.1℃； 3.上限温度保护：≥185℃； 4.温度偏差保护（℃）：设定温度+5； 5.定时时间：10分钟～99小时59分；； 6.加热块孔数 ：≥24孔； 7.加热块开孔直径（mm）：≥17； 8.加热功率：≥350W； 9、保修：保修2年，终身维护

二）PCR仪1套 1、配备触摸式显示屏； 2、具有USB A接口； 3、保险丝：≥2个63A，250V，5*20mm； 4、存储：≥500个程序，USB闪存无限扩展； 5、温度控制模式：至少具有逻辑计算模式和模块模式； 7、编程选项：分步式图形； 8、报告输出：至少可输出运行日志和系统错误日志； 9、具备孵育功能； 10、样品容量：96*0.2mL反应管，0.2m/联管或1*96孔板； 11、最大升降温速率：≥4℃/秒； 12、温控范围：4-99℃； 13、温度准确性：≤±0.25℃； 14、温度均一性：达到设定温度30秒内孔间≤±0.5℃ ；梯度准确性：≤±0.5℃；列内温度均一性：达到设定温度30秒内同列内孔间温≤±0.5℃； 15、温度梯度范围：37-98℃； 16、温度梯度温差范围：1-25℃； 17、保修：保修2年，终身维护

三）实时PCR检测系统1套 1、6个分别配备不同波长的滤光片、不同颜色长寿命LEDs，光源波长范围为470-630 nm； 2、6个分别配备不同波长的滤光片、不同颜色PDTs，检测范围为520-700 nm； 3、检测通道数：≥4通道； 4、线性范围10个数量级； 5、温控范围：4-98℃； 6、最大升降温速度：≥5℃/秒； 7、加热模式：半导体温控模块； 8、温控精度：≤±0.2℃； 9、温控均一性：≤±0.3℃； 10、具有温度梯度功能； 11、温度梯度跨度：1-24℃； 12、高分辨率熔解曲线； 13、保修：保修2年，终身维护

四）流变仪1套 1、适用范围：用于测试压陶瓷浆料和多糖、乳液等材料在各种温度、剪切速率条件下的粘度，屈服应力，触变性、粘弹性，频率扫描，损耗模量，弹性模量，损耗因子，熔复数黏度等等常见流变特性以及其他食品产品的流变学研究； 2、马达类型：EC马达，空气轴承； 3、温度范围：0-180℃,或者更佳； 4、具有自动识别功能的温度模块，帕尔贴控温系统； 5、夹具具备快速连接功能，夹具类型：平板、椎板； 6、扭矩范围：稳态、连续0.01-125mN.m；振荡、连续0.005-125mN.m；（或者更优） 7、角速度范围≥0-150rad/s，或更优；最大旋转速度≥1500 rpm； 8.频率范围：0-100Hz； 9、配置要求： 1）主机 1台 2）操作和数据分析软件 1套 （可进行实现曲线拟合，插值计算，曲线讨论，LVR分析，结构回复分析和出变换计算，相变转换点计算，原始数据保存等；） 3）半导体温度控制模块 1套 4）电源适配器 1套 5）防止液体挥发保温罩 1套 6）平板、锥体、圆筒测量夹具 各一套（转子材质需要钛合金，需要不同尺寸规格） 10）精密过滤器 1套 11）配置低温循环 12）空气压缩机（静音无油空压机） 1套 13）样品照明系统 1套 14）工作站 1台 10、保修：保修2年，终身维护

五）冷冻干燥机 1套 1、冷凝温度≤ -85℃； 2、真 空 度≤15Pa； 3、控制方式PLC+触摸屏； 4、冻干面积≥0.12㎡； 5、盘装物料≥1.2 升； 6、捕水能力≥3kg/24h； 7、冷阱尺寸Φ220×130； 8、样 品 盘Φ200mm ≥ 6层； 9、样品温度传感器≥2支； 10、除霜热氟除霜； 11、干燥仓一体成型：无粘接，高强度，无泄漏； 12、压缩机高效可靠，噪音低。 13、保修：保修2年，终身维护 14、冷阱开口大，带样品预冻功能。

六）多功能酶标仪 1套 1、检测模块 荧光强度FI、☆UV/Vis吸收光谱 检测板块可升级（可应用于吸收光、荧光强度、化学发光；时间分辨荧光（TRF）、AlphaScreen、HTRF） 配备两个自动分液器 温度控制：室温+4℃-42℃ 2.光吸收板块 波长选择：双光栅 波长范围：230-1000nm 检测范围：0-4OD 3.荧光板块波长范围： 激发：200-1000nm；发射： 270-840nm； 光源：氙闪灯 带宽范围：18 -25nm； 4.化学发光板块 波长范围：270-840nm； 化学发光灵敏度：＜7 amol ATP/孔； 5、数据分析软件：可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，多种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改，针对Windows 7 /Windows8和Mac系统均兼容。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol 7、保修：保修2年，终身维护

七）手动超临界干燥仪 1套 1、无损干燥和清洗，可用于凝胶、生物样品等多种样品的干燥和清洗； 2、双温控设计，制冷和加热独立温控自动运行，互不干扰，无需手动干预 3、带视窗的高压样品腔， 4、体积25-1800ml； 5、温度控制范围：-35°C至60°C； 6、仪器正常工作压力为5-9MPa。 7、仪器备有超压自动泄压系统，确保压力可控。 8、带刻度的微型计量阀和开关阀门组合精确控制LC02流量； 9、自动控制温度以及压力，并配有压力模块保持系统压力的稳定性； 10、样品池体积≥150ml； 11、所有管路和阀门主体材质为316不锈钢或更优，适用于超临界二氧化碳和乙醇； 12、保修：保修2年，终身维护

八）3D打印机 1套 1、尺寸：使用单喷头打印时：≥305x305x300mm 使用双喷头打印时：≥280x305x300mm； 2、技术原理：FFF熔丝制造技术； 3、具备电动双喷头挤出系统； 4、耗材直径1.75mm 5、精度:±0.2 mm 6、XYZ轴精度 ≤0.79,0.79,0.079micron 7、打印速度 30-150mm/s 8、打印平台最高温度 ≥110℃ 9、打印平台材料 硅 10、满足适用材料范围：支持材料 PLA/ABS/HIPS/PC/TPU/PVA/TPE/ASA/PETG/尼龙/木颗粒填充材料/金属颗粒填充材料/碳纤维增强材料/玻纤维增强材料/弹性材料 11、断电续打功能 12、保修：保修2年，终身维护 13、喷头最高温度 ≥300℃

九）超高压细胞破碎机1套 1、最大工作压力≥1500bar，可调；最大流量5-15升/小时，可调； 2、高精度压力传感器 0~2000bar，精度1bar 3、管道易清洗 4、无需排气，可直接进样 5、物理粒径可均匀细化到100nm以下 6、有过压过温保护 7、最大进料颗粒尺寸：100 微米 8、柱塞：≥1只，陶瓷制 9、破碎阀门为金刚石材质； 10、配备低温冷却水循环机： 1 台； 11、保修：保修3年，终身维护

十）超临界二氧化碳萃取仪1套 1、主机 1.1.触摸屏显示和操作，最大操作压力：680Bar（10000Psi）。 1.2.温度控制：萃取温度范围：室温-240℃。 1.3.具备防封堵系统（限流阀），出口收集处微量调节阀温度范围：常温－240℃，可精确稳定的控制流速，防止管路堵塞。 1.4.多通道萃取功能：一次可平行同时处理1-2个萃取釜，进行2平行萃取时可独立控制各釜出口CO2流速，互不干扰。 1.6.预热器：管路自动预热； 1.7.小尺寸：可直接放于实验桌上。 2、高压泵 2.1.二氧化碳泵：最大压力：10000psi（680Bar）；流速，入口最大流量为400mL/min液体二氧化碳，出口最大流量为25mL/min（液体），20 L/min（气体）二氧化碳； 驱动方式：无脉冲的耐用气体驱动泵，泵头使用气体悬浮技术， 2.2.压力安全保护：采用三级压力保护，至少包括①压力报警，②空气阀压力保护，③爆破阀保护； 3、萃取釜 采用17-4PH不锈钢，H1150热处理，抗压能力强，精密螺纹密封技术，配合Teflon和钢圈材料制作的垫圈，手紧固，无须使用工具，可达到最高操作最大压力：不小于10000PSI。 4、保修：保修2年，终身维护